1. 사용상의 주의(안전에 관한 주의)

○본 기기는 이하의 규격이 준하여, 설계·제조하여, 검사합격한 최상의 상태로

출하되었습니다.

● IEC 61010 - 1    과전압CAT. Ⅲ  300V 오염도2

● IEC 61010 - 2 - 31

● IEC 61557 - 1 , 5

● IEC 60529   (IP54)

이 취급설명서에는 사용하는 사람의 위험을 피하기위한 사항 및 본기기를 손상시키지       않고 장기간 양호한 상태로 사용하기위한 사항이 쓰여 있으므로, 사용하기 전에 반드       시 읽어주십시오.

□경고

● 본제품을 사용하기 전에 반드시 이 취급설명서를 잘 읽고 이해해 주십시오.

● 이 취급설명서는 가까운 곳에 잘 보관하고, 필요할 때 언제든지 꺼내보도록 하십시오.

● 제품본래의 사용방법 및 취급설명서에서 지정한 사용방법을 지켜주십시오.

● 본서의 안전에 관한 지시에 대하여는, 지시내용을 이해한후, 반드시 지켜주십시오.

이상의 지시를 반드시 엄수하여 주십시오. 지시에 따르지 않으면 다치거나 사고의

위험이 있습니다.

○ 본기에 표시된 □마크는 안전하게 사용하기위해 취급설명서를 읽을 필요성를 나타내고      있습니다. 또한 이 □마크에는 다음의 3종류가 있으므로, 각각의 내용에 주의해서 읽어      주십시오.

□ 위험 : 이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 위험성이               높은 내용을 표시하고 있습니다.

□ 경고 : 이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이               있다고 판단되는 내용을 표시하고 있습니다.

□ 주의 : 이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성이 있다고

판단되는 내용 및 물적손해의 발생이 있을수 있다고 판단되는 내용을

표시하고 있습니다.

□ 위험

● 측정을 시작하기 전에  RANGE 스위치를 목적하는 범위에 셋트했는지 확인해

주십시오.

● 인화성 가스가 있는 장소에서 측정하지 말아주십시오. 불꽃이 일어 폭발할 위험이

있습니다.

● 본기기나 손이 젖어있는 상태에서는 측정PROBE의 접촉은 행하지 마십시오.

● 측정할때에는 측정범위를 벗어나 입력을 가하지 마십시오.

● 측정중에는 절대로 전지덮개를 열지마십시오.

□경고

● 이 측정기를 사용하고 있는 동안에 본체나 측정 코드,PROBE에 균열이 생기거나

금속부분이 노출되었을때는 사용을 중지하여 주십시오.

● 측정물에 측청 코드. PROBE를 접속한채 RANGE 스위치를 변환하지 마십시오.

● 본기기의 분해, 개조, 대용부품의 부착을 하지마십시오.

수리, 조정이 필요한 경우는 당사 또는 취급점에 보내주십시오.

● 본기기가 젖어 있을때는 전지교환을 하지 마십시오.

● 전지교환을위해 전지덮개를 열때는 RANGE 스위치를 OFF로 해주십시오.

□주의

● 측정 코드, PROBE를 사용할때는 플러그를 끝까지 단자에 꽂아주십시오.

● 사용후에는 반드시 RANGE 스위치를 OFF로 해주십시오. 또 장기간 사용하지 않을       경우는 전지를 빼낸 상태로 보관해 주십시오.

● 고온다습. 결로등의 장소 및 직사광선이 닿는 장소에 본기를 방치하지 마십시오.

● 세척에는 연마제나 용제를 사용하지말고 중성세제나 물에 젖은 수건을 사용해

주십시오.

● 본기기가 젖었을 때는 건조후 보관하여 주십시오.

2. 특징

본기기는 배전선·실내배선·전기계기기구등의 접지저항측정기입니다.

또, 지전압을 측정하기위한 지전압 RANGE를 갖추고 있습니다.

○ IEC61557 규격에 의한 안전설계입니다.

○ 방진·방적기능 IEC 60529 (IP54)에 준해서 설계, 제조, 시험되어, 악천후에서의            측정도 가능합니다.

○ 측정치를 보기쉽도록, 대형디지털타입의 표시부를 채용하고 있습니다.

○ 간단측정 PROB를 사용하여 간단측정이 가능합니다. 간단측정 PROBE는 집게와

테스트봉이 교환가능한 구조로 되어있습니다.

○ 접지저항측정시, 보조접지저항이 혀용범위내에 있는지 또 코드의 절선등이 없는지

한눈에 알 수 있는 OK램프가 있어, 정상적인 측정상태인가를 항상 확인할수

있습니다.

○ 휴대하기 편리한  SOFT BAG채용으로, 부속품등의 휴대,운반이 편리합니다.

3. 사양

○ 측정범위와 정밀도( 23□5□C  75%RH이하)

측정RANGE		측정범위	정밀도
지전압		0 ∼ 199.9V	□1%rdg□4dgt
접지저항	20□	0 ∼ 19.99□	□2%rdg□0.1□(0∼19.99□) □2%rdg□3dgt(20□이상) (보조접지저항은 100□□5%로함) (지전압은 10V이하로 한다)
	200□	0 ∼ 199.9□
	2000□	0 ∼ 1999□

○ 전자파대응성  (IEC61000-4-3)

무선주파전자계 = □1V□m : 규정범위

무선주파전자계 = 3 V□m : 규정법위 + RANGE의 5%

○ 정격규격      ● IEC 61010 - 1

● 과전압CAT. Ⅲ 300V  오염도2

● IEC 61010 - 2 31

● IEC 61557 - 1, 5

● IEC 60529  (IP54)

○ 측정방식      ●지전압측정

평균직정류

● 접지저항측정

정전류 인버터

측정전류 :   약 AC 3mA  (20□ RANGE)

주파수 : 약 820□

○동작오차  동작오차(B)는 정격동작조건내에서 얻어지는 오차로서, 사용하는 계기의

오차인 고유오차(A)와 변동에 의한 오차(E1)에의해 산출됩니다.

B=□(□A□+1.15□√(E12+E22+E32+E42+E52+E72+E82))

A : 고유오차

E1 : 자세의 변화에 의한 변동

E2 : 전원전압의 본화에 의한 변동

E3 : 온도의 변화에 의한 변동

E4 : 간섭전압의 변화에 의한 변동

E5 : 접지전극저항에 의한 변동

E7 : 시스템주파수의 변화에 의한 변동

E8 : 시스템전압의 변화에 의한 변동

○ 최대동작오차유지범위  최대동작오차(□30%)가 유지되는 측정범위

●20□ RANGE  ............................................................ : 5 ∼   19.99□

●200□ RANGE ............................................................ : 20 ∼  199.9□

●2000□ RANGE .......................................................... : 200 ∼ 1999□

○ 측정회수       ● 3300회이상

( 20□ RANGE  로서 5초간 10□를 측정하고 25초간 휴지)

○ 사용온습도범위 ● 0  ∼ 40。C  상대습도 85%이하

(결로가 없을 것)

○ 보존온습도범위 ● -20 ∼60。C 상대습도 85%이하

(결로가 없을 것)

○전원 :           ●DC9V : R6P(SUM-3) □6개

○ 과부하보호

과부하보호전압

· 접지전압 AC 300V  1분간

· 접지저항 E - P, P -C 각 단자간에 AC 280V 10초간

○ 절연저항 : 전기회로와 바깥상자사이에 5M□이상 /500V

○ 내전압 : 전기회로와 바깥상자 사이에 AC 3700V 1분간

○ 외형칫수 : 105(L) □ 158(W)□ 70(D)mm

○ 중량 : 약 550g

○ 부속품 :      ● M-7095 어스 측정코드  ..................................................................1조

● M-8032 보조접지봉     .................................................................2개

● M-7127  간단측정PROBE  ...........................................................1조

안전클립(테스트 PROBE 코넥터부착)

테스트봉( FLAT )

● M-9084 휴대용케이스  ...................................................................1개

● 어깨걸이BELT  .................................................................................1조

● 취급설명서   ......................................................................................1부

● 전지 R6P (SUM - 3)   .................................................................6개

● 검증서 (STD 영문만)

4. 각부명칭

① LCD 표시부  ② 전지교환 마크  ③ 측정표시램프(녹색)

④ 측정스위치(PRESS TO TEST)  ⑤ RANGE 스위치  ⑥ 측정단자

⑦ 어스측정코드  ⑧ 보조접지봉  ⑨ 간단측정PROBE  ⑩ 안전클립

⑪ 테스트봉 플렛트

E : 접지전극용단자     P(S) : PROBE용 단자     C(H) : 보조접지전극용단자

5. 측정준비

5-1 전지전압의 확인

본기기의 전원을 ON으로 한 상태에서, 표시부에 전지교환 마크가 점등되어있지 않은지     확인해 주십시오. 전지교환 마크가 점등되어있는 경우는 7. 전지교환방법을 참조하여,

전지를 교환해주십시오.

5-2 어스 측정 코드. 간이측정 PROBE의 접속

어스 측정 코드, 간이측정 PROBE의 플러그 접속은 끝까지 확실하게 꽂아주십시오.

접속이 느슨하면 접촉불량이 되어 측정치에 오차가 생길 가능성이 있습니다.

6. 측정방법

□위험

● 접지저항측정시에는 E - C, E- P의 단자간에 최대 약 50V의 전압이 발생하므로

감전되지않도록 충분히 주의해 주십시오.

● 지전압측정의 경우, 측정단자간에 30V를 넘는 전압이 가해지지 않도록 해주십시오.

● 접지저항측정의 경우, 측정단자간에 전압이 가해지지않도록 해주십시오.

6-1 측정원리

본기기는 전위강하법으로 접지저항측정을 하고 있습니다. 전위강하법은, 측정대상인

E(접지극)과 C(전류전극)간에 교류정전류를 흘려, E와P(전위전극)의 전위차V를 구해

접지저항치 RX를 구하는 방법입니다.

RX= V/I

6-2 정밀측정(어스 측정코드 M7095를 사용)

□ 보조접지봉꽂기와 배선

피측정접지체에서 약 5 ∼ 10m 간격으로, 대략 일직선상에 보조접지봉 P단자용

C단자용을 각각 대지에 깊이 박아넣고, 본기기의 E,P,C단자에서 측정 코드 (녹)

(황), (적)를 피측정접지체, 보조접지봉 P, 보조접지봉 C의 순으로 접속합니다.

주) 보조접지봉은 가능하면 습기가 많은 흙부분에 꽂아 주십시오. 방법이 없이

건조한곳, 또는 작은 돌이 많은 곳이나 모래흙의 경우는 보조접지봉을 박은

부분에 물을 뿌려 충분히 습기를 갖게 해주십시오.

◇ 콘크리트 위에서는 보조접지봉을 뉘어서 물을 뿌리거나 젖은 수건등을 보조접              지봉위에 걸치고 측정해 주십시오.

□ 지전압의 CHECK

□의 상태에서 RANGE를 EARTH VOLTAGE(지전압측정)으로 해주십시오.

이때, 지침이 흔들리는 경우는 지전압이 존재합니다. 만일 10V이상인 경우에는

접지저항측정치에 큰 오차가 생길 가능성이 있으므로 피측정접지체를 사용하고있는

계기의 전원을 끊거나 하여 지전압을 낮춘후 접지저항을 측정하십시오.

□정밀측정

우선 2000□ RANGE 로 한후 측정 스위치를 눌러주십시오.

LED가 점등되어 측정중인 것을 알 수 있습니다. 접지저항치가 낮은 경우는 순서대로

200□, 20□ RANGE 로 바꾸어 주십시오. 이때의 지시치가 피측정접지체의

접지지항치입니다.

주) 만일 표시부에 □....□가 나온다면 보조접지봉 C 의 보조접지저항이 너무커서 본기기         가 정전류를 흘려보내지 않는다는 경고이으로 각 측정PROBE의 접속, 보조접지봉의         접지저항을 재확인해 주십시오.

□ 주의

● 측정코드가 서로 꼬이거나 접촉된 상태로 측정하면 유도의 영향을 받을경우가

있으므로, 각각의 PROBE를 떼어놓고 측정해주십시오.

● 보조접지저항이 너무 큰 경우. 지시치에 오차가 생기는 일이 있으므로, 수분이 많은       장소에 보조접지봉 P. C를 각각 신중하게 꽂아넣고 각접속부의 접촉을 충분히 해주       십시오.

6. 간이측정(간이측정 PROBE M-7127을 사용)

이 측정은 보조접지봉을 꽂아넣을수 없는 경우에 편리한 측정법입니다.

보조접지극으로서, 기존의 될 수있으면 작은 접지저항의 접지극을 이용하여 2단자법        (E,P)으로 측정합니다.사용가능한 접지극으로는 금속제수도관등 금속제매설물, 상용전원     의 공동   어스 또는 빌딩등의 A종 접지극(피뢰침)을 이용할수 있습니다.

본기기에는 간이측정에 편리한 간이측정PROBE가 딸려있어,안전클립과 테스트봉을

교환할 수 있는 구조로 되어있습니다.

□배선

그림과 같이 배선을 합니다.

주)◇본기기에 딸려있는 간이측정PROB를 사용하지 않는 경우에는 P단자와C단자를

끊을 필요가 있습니다.

□위험

● 상용전원어스측의 확인은 반드시 건전기를 사용해 주십시오.

● 상용전원 어스측의 확인에 본기기를 사용하지 마십시오. 피측정접지극의 접속이 떨어       진 경우, 본기기측정코드의 접속이 바르지않은 경우등, 활선으로 있어도 전압지시가       되지않는 경우가 있어 위험합니다.

● 본기기를 상용전선의 전압측정에 사용하지 마십시오. 본기기는 상용전원의 전압측정       용으로는 설계되지 않았습니다. 함께 들어있는 간이측정 PROBE MODEL7127을 사       용하면 P단자와 C단자가 끊어져 입력인피던스가 작아집니다. 누전차단기에 접지된        회로로 전압측정을 행하면 누전차단기가 동작하는 일이 있습니다.

□ 지전압의 체크

□의 상황으로 RANGE를 EARTH VOLTAGE(지전압측정)으로 해 주십시오.

이때, 지침이 떨리는 경우는 지전압이 존재합니다. 이 전압이 10V이상일 경우는

접지저항의 측정치에 큰 오차가 생길 가능성이 있으므로, 피측정접지체를 사용하고         있는 계기의 전원을 끊거나하여 지전압을 낮춘후 접지저항의 측정을 하여 주십시오.

□ 간이측정

2000□ RANGE로 하고 측정스위치를 눌러주십시오.

LED 가 점등되면 측정중인 것을 알수 있습니다. 접지저항치가 낮은 경우는 순서대로       200□, □20□ RANGE 로 바꿔주십시오.

이때의 지시치가 피측정접지체의 접지저항치입니다.

주) ◇만일 표시부에 □...□가 나타나면  보조접지봉 C의 보조접지저항이 너무커서 본기            기가 정전류를 흘려보내지 않는 경고이므로 각측정코드의 접속, 보조접지봉의 접            지저항을 재확인해 주십시오.

□ 간이측정에 의한 측정치

간이측정의 경우, 2단자법이므로  P단자에 접속한 접지극의 접지저항치 re가 실접지저       항치 Rx에 가산되어 지시치 Re에 나타납니다.

Re(지시치) = Rx + re

이 re를 미리 알고있는 경우는, 지시치 Re 에서 re를 빼서 실저항치를 구해주십시오.

Rx(실지시치) = Re - re

7. 전지의 교환

□위험

● 본체가 젖어있는 상태로 전지덮개를 여는 일은 절대로 하지말아주십시오.

● 측정중의 전지교환은 절대로 하지말아주십시오. 또 감전사고를 피하기위해 전지교환       을 할 때는  RANGE 스위치를 OFF로 하여, 측정코드, PROBE 등을 반드시 본체에       서 떼어내고 해주십시오.

□ 주의

● 전지는 새것과 사용하던 것을 섞어 사용하지 말아주십시오.

● 전지는 극성을 틀리지 않도록, 케이스 내부에 표시된것과 일치하게 넣어주십시오.

□ RANGE 스위치를 OFF로해서 측정PROBE를 단자에서 떼어냅니다.

□ 본기기 밑면에 붙어있는 나사 2개를 풀고, 전지덮개를 열어주십시오.

□ 전지는 6개 모두 새 전지로 교환해 주십시오. 또 교환할때는 극성을 틀리지않도록

주의해주십시오.

전지 : R6P(AAA 건전지) □ 6개

□ 전지덮개를 덮고, 나사 2개를 잠궈주십시오.

8. 케이스 및 부속품의 설명

8-1 케이스 윗뚜껑의 수납방법

케이스 윗덮개는 측정시에 본체아래쪽에 수납할수 있습니다.

8-2 벨트의 부착방법

함께들어있는 어깨걸이 벨트를 부착하여 목에 걸고 측정할수 있습니다. 이렇게 하면

양손을 자유롭게 사용할수 있어 작업을 간단하고 안전하게 행할수 있습니다.

9. 수리를 의뢰하기전에

● 전원을 ON으로 해도 표시부에 □000□이 표시되지 않는다.

→ 건전지가 들어있는지 또는 건전지의 방향이 맞게 들어있는가를 본기기바닥의 전지덮       개를 열고 확인해주십시오.(7항참조) 또한 구입시에는 본기기의 건전지가 들어있지

않으므로 부속품의 건전지를 넣으십시오.

● 접지전압측정시 □1....□이라고 표시된다.

→ 과대입력을 가하지 않았는지 확인해주십시오.

200V이상으로 최상위자리 1만 점등됩니다. 전압측정시 □1...□이라고 표시되는 경우는         곧 측정을 중지해주십시오. 200V를 넘으면 존기기를 손상시킬 위험이 있습니다.

● 접지저항이 측정되지않는다. 표시부에 □....□라고 표시된다. 정밀측정

→ 보조접지저항이 커서 정전류가 흐르지않는 상태이므로 다음과같이 해보십시오.

·보조접지봉을 다른장소로 옮기거나 깊이 꽂는다.

· C단자의 측정코드(적) 끝에 있는 보조접지봉 C에 물을 묻힌다.

E, P, C의 측정코드를 끊고 표시부의 지시치가 □0.00□에 가까운 수치가 되면

본기기는 정상입니다.

자세한 것은 6항을 참조하십시오.

● 접지저항이 측정되지 않는다. 표시부에 □...□라고 표시된다. 간이측정

→ 보조접지저항이 커서 정전류가 흐르지 않는 상태이므로 다음과 같이 해보십시오.

· P 단자의 보조접지극으로 사용되고 있는 장소(금속제수도관, 상용전원의 어스등)의          접속을 확인합니다. 또는 보조접지극을 변경한다.

자세한 것은 6항을 참조해 주십시오.