FLOW ANEMOMETER

AVM-05

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 측정

1. 풍속·풍온 측정

1) 【ON/OFF】를 누른다.

2) 【#4】를 눌러 □VEL□을 선택하면 LCD에 □VEL□이 표시된다.

3) 【#3】을 눌러서 풍속 단위를 선택한다.

4) 대략적인 풍향을 정한 후 PROBE를 PROBE에 표시된 화살표방향과

풍향이 일치되도록 한다.

5) 약 2초 후 LCD에 표시된 값을 읽으면 된다. 이때 풍온 값은 LCD상단에      동시에 표시되며 ℃/◁ 단위변환은【#6】을 이용한다.

2. 풍량 측정(순간 풍량)

① 【#4】를 눌러 □FLOW□를 선택하면 LCD에 □FLOW□가 표시된다.

② 【#3】을 눌러 풍량 단위를 선택한다(CFM or CMM)

③ 이전에 입력되어있던 면적이 LCD 상단에 표시된다.

④ 새로운 면적을 입력하려면【#0】을 누른다.

⑤ LCD상단에는 □KEY IN□이, 하단에는 4 Digit의 공란이 생긴다.

숫자 판을 이용하여 면적(가로×세로)을 입력한 후【ENTER】를 누르면     입력치가 상단으로 옮겨져 표시된다.

⑥【OPTION】을 몇 차례 눌러 LCD상단에서 AVE or 2/3VMAX를 지운다       (AVE or 2/3VMAX가 표시되어 있는 경우)

⑦ 이후 측정방식은 풍속·풍온 측정방식과 동일하다.

* FLOW = VELOCITY × FREE AREA

3. 풍량 측정(2/3VMAX 풍량)

①∼③항은 2.항과 동일하다.

④【OPTION】을 눌러 □2/3VMAX□를 선택한다.

⑤ 새로운 면적입력 방식은 2.항과 동일하다.

⑥ 최대 풍속 값을 얻기 위해서는 측정하고자 하는 곳의 중심부위에서

센서를 움직여 주어야 한다.

* FLOW = 2/3 × MAX VELOCITY × FREE AREA

4. 풍량 측정(AVERAGE 풍량)

①∼③항은 2.항과 동일하다.

④【OPTION】을 눌러 □AVE□를 선택한다.

⑤ 면적입력 방식은 2.항과 동일하다.

⑥ 최대 12지점의 평균값을 산출할 수 있다. 측정지점을 변경할 때마다      【NEXT】를 누르면 그때마다 LCD상단에 해당지점의 누계가 표시되고

평균값이 산출된다.

* FLOW = 1/N ¤ (VELOCITY) × (FREE AREA)

Ⅱ DATA저장과 불러내기(VEL MODE에서만 사용가능)

1. DATA 저장하기

1) DATA 1개씩 저장하기

①【#0】을 누르면 LCD상단에 먼저 지정된 SAMPLING TIME이 표시된다.

다시【#0】을 눌러 0으로 만든 후【ENTER】를 누른다.

② 측정이 시작되고【#9】를 누를 때마다 1개씩의 DATA가 저장된다.

2) DATA 연속저장

①【#0】을 눌러 SAMPLING TIME을 0∼240 초까지 숫자 판을 이용하여        지정한 후【ENTER】를 누른다.

②【#9】를 한번 누르면 지정한 SAMPLING TIME으로 계속 저장된다.

최대 20000 POINT까지 저장할 수 있으며【#9】를 한번 더 누르면

저장이 종료된다.

저장종료를 하지 않은 상태에서 전원을 OFF시키면 DATA가 손상된다.

2. DATA 불러내기

1) 저장된 순서대로 불러오기

①【#7】을 누르면 LCD상단에 DATA가 표시되기 직전에 RECORD NO가

표시 된다.

【#7】을 누를 때마다 모든 DATA가 저장된 순서대로 표시되며 마지막      DATA를 표시하고 나면 처음 DATA가 다시 표시된다.

② 불러내기를 종료하려면 【#8】을 누른다.

2) DATA 선택하여 불러내기

① READ MODE 에서 【#0】을 누르고 숫자 판을 이용하여 원하는 Record      NO를 입력한다.

②【#7】을 한번 더 누르면 선택한 DATA가 표시된다.

③ 종료하려면 【#8】을 누른다.