LIGHT METER

RS-232/DATALOGGER

TES-1336

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 각부 명칭 및 기능

【ON/OFF】       POWER ON/OFF SWITCH

【RANGE】

한번씩 누를 때마다 RANGE가 20→200→2000→20000→20LUX/Fc로

순환하면서 변환된다.

【MAX】           최대값 HOLDING

【HOLD】          한번 누르면 그 순간의 측정치가 LCD에 고정된다.

【LUX/Fc】         LUX/Fc 단위 변환.

【REC/ERASE】    DATA RECORDING 하기와 MEMORY RESET 하기.

【◎ RS-232】      RS-232 INTERFACE TERMINAL

【□】              영점조절 볼륨

Ⅱ METER 조작

1. 측정

① POWER ON 시키고 원하는 측정단위(LUX/Fc)를 설정한다.

※ 1 Fc = 10.76LUX

② 센서의 보호 캡을 벗긴 후 센서를 수평이 되도록 한다.

③ LCD에 □OL□이 표시되면 RANGE를 상향조정한다.

설정된 RANGE는 LCD 우측 하단에 표시된다.

④ 20000 RANGE 에서는 측정값에 × 10을 한 후 읽으면 된다.

2. DATA RECORDING과 MEMORY RESET

1) DATA RECORDING

① DATA 1개씩 기록하기

□REC□을 한번씩 누를 때마다 1개씩의 DATA가 METER 에 자동 저장된다.

② 연속기록

□REC□을 3초간 누르면 기록이 시작되며 LCD에 □REC□ 이 깜박인다.

마찬가지로 DATA는 자동으로 METER에 저장되며 다시 3초간 □REC□을

누르면 기록이 정지된다.

2) MEMORY RESET

POWER OFF 시키고 □REC/ERASE□를 누른 상태에서 POWER를 ON 시키면   LCD에 □dEL□이 표시되면서 METER에 저장된 모든 DATA가 삭제된다.

Ⅲ SOFTWARE 운용

1. CONTROL PANEL(영문메뉴얼 15-17쪽 참조)

「TIME」                        PC의 현재시간

「PC SAMPLING」              GRAPH와 LIST의 INTERVAL TIME

「MIN」                         현재까지의 최소 값 표시

「MAX」                        현재까지의 최대 값 표시

「RESET」                      MIN/ MAX 재설정

「SYSTEM TIME SET」       PC의 현재시간을 METER에 SETUP

「SAVE AS」         클릭 하면 DATA를 기록하기 위한 FILE을 열어준다.

「OPEN FILE」        저장된 DATA를 읽기 위해 FILE을 열어준다.

「FILE NAME」            DATA를 기록하기 위해 FILE을 열었을 때 File

NAME을 보여준다.

「START RECORDING」       기록 시작하기

「STOP RECORDING」        기록 끝내기

「GRAPH」                   GRAPH로 표시

「LIST」                      LIST로 표시

<MANU 기능>

PAUSE - 정지

CONTINUE - 계속

SAVE - DATA를 FILE에 저장하기

EXIT - 끝내기

「ANALOG」               ANALOG로 표시

2. PC에서의 DATA 저장하기와 불러오기

1) DATA 저장하기

클릭□SAVE AS□→저장할 FILE NAME 입력→클릭□START RECORDING□→

클릭□STOP RECORDING□

2) DATA 불러오기

클릭□OPEN FILE□→불러올 FILE NAME 입력

3. METER에 저장된 DATA 불러오기와 PC로 저장하기

1) DATA불러오기(영문메뉴얼 18,19쪽 참조)

① □MEMORY□를 클릭 하면 □NUMBERS OF SETS□에 현재까지 기록된          SET의 數가 표시된다.

② □TIME OF RECORDING□을 클릭 하면 각 SET의 시간대가 표시되며

원하는 SET NO를 □CHOOSE NO OF SET□ 빈칸에 입력하면 해당

SET의 數가 □NUMBERS OF REC□에 표시된다.

③ 좀더 자세한 정보를 원할 경우 □SHOW DATA□를 클릭 한다.

LIST TYPE로 해당 DATA들을 볼 수 있고 □GRAPH□를 클릭 하면            GRAPH로 표시된다.

인쇄를 원할 경우 □PRINT□를 클릭 한다.

2) PC에 저장하기

□SHOW DATA□를 클릭 한 후 □SAVE□를 클릭하고 저장할 FILE NAME과

확장자명을 입력한다.

4. INTENSITY 측정(영문메뉴얼 19쪽 참조)

□INTENSITY□를 클릭하고 센서와 조명원과의 거리를 미터로 계산하여

입력하면 자동으로 계산되어 □cd(CANDELA)□단위로 표시한다.

※ cd(CANDELA)  =  METER(평방) × LUX  =  FEET(평방) × Fc