SOUND LEVEL CALIBRATOR TES-1356

* TES-1356은 94dB와 114dB, 두 개의 CALIBRATION RANGE를 갖는다.

* CALIBRATION 순서

1. 계기의 MICROPHONE의 크기에 맞는 아답터를 끼운다.

아답터는 1/2, 1/4 INCH가 있으며 아답터를 끼우지 않은 상태는 1 INCH    가 된다.

2. 원하는 CALIBRATION RANGE를 선택한다(94dB or 114dB)

각 RANGE를 선택하면 『삐...』하는 소리가 난다.  94dB〈 114dB

3. 계기의 SOUND LEVEL RANGE를 설정한다.

CALIBRATION RANGE가 94dB인 경우 계기의 LEVEL RANGE는

100dB를 상한으로 설정한다.

CALIBRATION RANGE가 114dB인 경우 계기의 LEVEL RANGE는

120dB를 상한으로 설정한다.

4. 계기를 CALIBRATOR와 결합시킨다.

지정한 CALIBRATION RANGE와 계기의 지시값이 맞지 않을 경우

계기의 미세조정 나사를 돌려 일치시킨다.

5. 환경설정

CALIBRATION시 지나친 소음과 진동을 피해야 하며 주위 소음이

84dB 이상인 곳에서는 올바른 CALIBRATION을 할 수 없다.