SOUND ANALYZER

TES-1358

한글설명서

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

-목  차-

Ⅰ 제품특성

Ⅱ 제품사양

Ⅲ 각부명칭 및 기능

1. 각부 명칭

2. 작동 KEY 기능

3. 측정 SCREEN

Ⅳ CALIBRATION

Ⅴ 날짜 시간 설정

Ⅵ SOUND PRESSURE LEVEL 측정

Ⅶ Leq and LE 측정

Ⅷ MEMORY 기능

1. DATA 수동 저장

2. 수동 저장 DATA 불러내기

3. DATA 자동 저장

4. MEMORY 삭제

Ⅰ제품특성

*실시간 1/1 & 1/3 OCTAVE 분석 (1/1 & 1/3 OCTAVE BAND FILTERS 내장)

*5가지 측정 항목

SPL(Sound Pressure Level) Leq(Equivalent Continuous Sound Pressure Level)

LE(Sound Exposure Level) Lmax(Maximum Sound Pressure Level)

Lmin(Minimum Sound Pressure Level)

*RS-232 INTERFACE(SOFTWARE 제공)

*DATALOGGER(Data저장) 기능

*AC/DC SIGNAL OUTPUT

Ⅱ 제품사양

*Standard Applied;

IEC 60651 type2, 60804 type2, ANSI S1.4 type2, IEC 1260(1993)

*Display

Backlight LCD     160 X 160 dots

*정확도: ±1.5dB(ref 94dB @1KHz)

*측정 주파수 범위: 25Hz～10KHz

*동적(Dynamic) 범위: 100dB(Sound Level Meter mode)

70dB(Frequency Analysis mode)

*측정 범위: 20-130dB

Sound Level Meter Mode 30-130dB

Frequency Analysis Mode 20～90dB, 30～100dB, 40～110dB,

50～120dB, 60～130dB

*Frequency Weighting(주파수보정특성): A특성, C특성, P특성(Flat)

*Time Weighting(동특성): Fast, Slow

*Microphone: 1/2 inch electric condenser microphone

*Warm-up Time: 20초 이내

*Memory 용량

*AC Output: 2Vrms at FS(full scale)  output impedance approx. 600Ω

*DC Output: 10mV/dB  output impedance approx. 100Ω

Mode 저장방식	Manual	Auto
Sound level meter	1024 data sets	10000 data sets
1/1 octave analysis	1024 data sets	6140 data sets
1/3 octave analysis	1024 data sets	3070 data sets

*전원: 1.5V(LR14) 알카라인 X 4 pcs

*밧데리수명: 약 2시간(연속사용시)

*작동 온도/습도: 온도 0℃～+40℃ 습도 10～90%RH

*보관 온도/습도: 온도 -10℃～+60℃ 습도 10～75%RH

*크기/무게: 34.5(H) X 10(W) X 6(D) cm

약 950g(밧데리포함)

*부속품: 메뉴얼, 알카라인 밧데리 X 4, Hard Carry Case, CD ROM,

RS-232 cable, Adjustment screw drive, Windscreen, 3.5Φ plug.

AC adaptor

*Optional 부속품: Microphone 연장 Cable(5M,10M), 삼각대,

교정기(TES-1356)

Ⅲ 각부 명칭 및 기능

1. 각부 명칭

① Windscreen: 풍속 10m/sec 이상의 환경이나 먼지가 많은 곳에서 사용

② Microphone

본체로부터 분리가 가능하며 옵션 연장 Cable을 사용할 수 있다.

③ Display

④ 작동 Keys

⑤ 전원 스위치

⑥ Calibration 조정 볼륨

Calibration 수행 시 제공된 Screwdriver로 미세 조정.

⑦ DC 6V Jack: 장시간 연속 사용 시 AC 아답터를 사용할 수 있다.

⑧ DC Output Jack

⑨ AC Output Jack

⑩ LCD Contrast Adjust Knob

제공된 Screwdriver로써 LCD 화면상태를 조절할 수 있다.

⑪ LCD Backlight Switch  조도가 낮은 곳에서 사용

⑫ 휴대손잡이

⑬ RS-232 Interface Connector

Open 하고 제공된 RS-232 Cable로 PC와 서로 연결한다.

⑭ 밧데리 Cover

⑮ 삼각대 Screw

장시간 측정 시 삼각대 연결 Screw.

2. 작동 Key 기능

① MODE Key

다음과 같은 측정 항목을 선택할 수 있다.

Sound Pressure Level(L), Equivalent Continuous Sound Pressure  Level(Leq),   Sound Exposure Level(LE), Maximum Sound Pressure

Level(Lmax), Minimum Sound Pressure Level(Lmin)

② FREQ WGHT Key

A특성, C특성, P(Flat)특성의 주파수 보정 특성을 선택할 수 있다.

③ TIME CONST Key

FAST와 SLOW의 동특성을 선택할 수 있다.

④ ▲LEVEL▼ Key

Sound Pressure Level의 1/1&1/3 Octave Band 주파수 분석 모드에서

총 5 Range(20～90dB, 30～100dB, 40～110dB, 50～120dB, 60～130dB)를

조정할 수 있다.

⑥ SLM 1/1 1/3 Key

Sound Level Meter(SLM), 1/1 Octave 주파수 분석(1/1), 1/3 Octave 주파수

분석(1/3) 등의 측정 모드를 선택할 수 있다.

⑦ MEAS TIME Key

a. Leq, LE, Lmax, Lmin 의 측정시간 설정(LCD 상단 우측에 표시)

24h→1s→3s→10s→30s→1m→5m→8m→10m→15m→30m→1h→8h

b. 2nd Key를 누른 후 MEAS TIME Key를 누르면 측정기의 시간과 날짜 조정

Mode가되며 항목이동은 ◀CURSOR▶ Key를 항목의 수치 변환은

▲LEVEL▼ Key를 사용한다.

⑧ MEMORY Key

a. 한번 누르면 Memory Mode가 된다

b. 2nd Key를 누른 후 MEMORY Key를 누르면 Data 저장 Interval Time을

설정할 수 있다(LCD 상단 좌측에 표시된다.)

0(no record)→1s→3s→10s→30s→1m→5m→8m→10m→15m→30m→          1h→62.6ms

⑨ ENTER Key

측정기의 시간과 날짜 변경 후 ENTER Key를 누르면 새로운 시간과 날짜가

적용된다.

⑩ ◀CURSOR▶ Key

a. 주파수 분석 Mode에서 주파수 Band Marker를 이동시킨다.

b. 2nd Key를 누른 후 ◀CURSOR▶ Key를 누르면 Memory Recall Mode에서

측정 Data가 저장되어 있는 특정 Memory Address를 선택할 수 있다.

⑪ START/STOP Key

Leq, LE, Lmax, Lmin, Sound Pressure Level 측정의 시작과 종료.

⑫ PAUSE/CONT Key

측정의 일시정지(Ⅱ표시됨)와 계속(▶ 표시됨)

⑬ 2nd Key

또 다른 기능 변경을 위한 Shift Key.

⑭ STORE Key

Manual Memory Mode에서 Memory에 Data를 저장시킨다.

⑮ RECALL Key

Manual Memory Mode에서 Memory에 저장된 Data를 불러낸다.

⑯ STORE + RECALL Key(Data 삭제)

전원을 off 시키고 STORE 와 RECALL Key를 동시에 누른 상태에서 전원을

on 시키면 “ALL memory are erased”라는 메시지가 표시되면서 Data가

모두 삭제된다.

3. 측정 Screen

① Sound Pressure Level 측정 Screen

② 1/1 Octave Analysis Screen

③ 1/3 Octave Analysis Screen

Ⅳ Calibration

TES-1356과 같은 Standard Acoustic Calibrator를 사용하여야 하며

소음, 진동이 심한곳 이나 바람이 많은 곳은 피한다.

1. 아래와 같이 기기를 Setting한다.

Display는 SLM(LA)로 한다.

Time Weighting(동특성)은 FAST로 한다.

2. 기기의 Microphone를 Calibrator Hole에 조심스럽게 삽입한다.

3. Calibrator의 전원을 on시키고 기기의 표시값이 원하는 값이 되도록한다.

값이 일치하지 않을 경우 기기의 우측 측면의 Calibration 조정 볼륨을

사용한다.

Ⅴ 날짜 시간 설정

저장되는 모든 측정 Data들은 실시간으로 저장되므로 정확한 날짜와

시간의 설정은 매우 중요하다.

Setting 방법은 아래와 같다.

1. 2nd Key를 한번 누른 후 MEAS TIME Key를 누르면 날짜/시간 변경 Mode

가 되면서 LCD 하단의 날짜/시간 표시 중에서 초 단위부터 깜박인다.

2. ▲LEVEL▼ Key를 이용하여 수치를 증감시킨다.

3. 다음 항목으로의 이동은 ◀CURSOR▶ Key를 사용한다.

4. 정확히 입력 후 ENTER Key를 누르면 새로운 날짜/시간이 적용된다.

Ⅵ Sound Pressure Level 측정

측정순서는 다음과 같다.

1. Power를 On 시키고 측정화면이 표시될 때까지 기다린다.

2. SLM/ 1/1/ 1/3 Key를 사용하여 SLM, 1/1 or 1/3 주파수 분석 Mode

Screen 중에서 하나를 선택한다.

3. FREQ WGHT Key를 사용하여 원하는 Frequency Weighting(주파수보정특성

을 선택한다(LA, LC or LP)

4. TIME CONST Key를 사용하여 원하는 Time Weighting(동특성)을 선택한다

일반적으로 FAST 특성이 사용된다.

5. LCD 우측 하단에 “UNDER” 혹은 “OVER” 경고가 표시되면

▲LEVEL▼ Key를 사용하여 RANGE를 변환시킨다.

Ⅶ Leq and LE 측정

측정 순서는 다음과 같다.

1. Power를 On 시키고 측정화면이 표시될 때까지 기다린다.

2. MEAS TIME Key를 사용하여 측정할 시간을 설정한다.

1s→3s→10s→30s→1m→5m→8m→10m→15m→30m→1h→8h→24h

측정 시간은 LCD 상단 우측에 표시된다.

3. SLM/ 1/1/ 1/3 Key를 사용하여 SLM, 1/1 or 1/3 주파수 분석 Mode

Screen 중에서 하나를 선택한다.

4. FREQ WGHT Key를 사용하여 원하는 Frequency Weighting(주파수보정특성

을 선택한다(LA, LC or LP)

5. TIME CONST Key를 사용하여 원하는 Time Weighting(동특성)을 선택한다

일반적으로 FAST 특성이 사용된다.

6. LCD 우측 하단에 “UNDER” 혹은 “OVER” 경고가 표시되면

▲LEVEL▼ Key를 사용하여 RANGE를 변환시킨다.

7. START/STOP Key를 누르면 “▶” Mark가 LCD 상단에 표시되면서 측정이

시작된다.

8. 측정 중, MODE Key를 눌러서 L, Leq, LE, Lmax, Lmin 의 측정값을 확인할

수 있다.

9. 2번 항에서 미리 설정한 측정시간이 경과되면 측정이 자동 종료된다.

10. 설정한 측정시간 전에 측정을 종료하려면 PAUSE/CONT Key를 누른다.

그러면 LCD에 “❙❙” Mark가 표시되면서 측정이 일시 정지되며 다시

PAUSE/CONT Key를 누르면 측정이 다시 시작된다.

측정 일시 정지 상태에서 START/STOP Key를 누르면 “■” Mark가 LCD 상단에 표시되면서 측정이 종료된다.

Ⅷ Memory 기능

TES-1358의 Data 저장 방식은 수동과 자동 두 가지 방식이 있으며

수동으로 저장된 Data들은 기기에서 다시 불러낼 수 있으며 자동 저장된

Data들은 PC로 Download 후 출력할 수 있다.

1. Data 수동 저장

① Power를 On 시키고 측정화면이 표시될 때까지 기다린다.

② SLM/ 1/1/ 1/3 Key를 사용하여 SLM, 1/1 or 1/3 주파수 분석 Mode

Screen 중에서 하나를 선택한다.

③ MEMORY Key를 누르면 저장 Mode가 되면서 LCD 상단에 ꎉ〔****〕

이라는 Memory Address No. 가 표시된다.

④ STORE Key를 누를 때마다 1개의 Data씩 하나의 Memory Address에

저장된다(1024개의 Data 저장가능)

⑤ Memory Mode를 해제하려면 MEMORY Key를 누른다.

2. 수동 저장된 Data 불러내기

① MEMORY Key를 눌러 Memory Mode로 들어간다.

② RECALL Key를 누르면 “ꎉ〔****〕”가 “ꎎ〔****〕”로 변환, 표시되는데

마지막으로 저장된 Data의 Memory Address No.가 표시된다.

③ 2nd Key를 누르면 LCD 좌측 상단에 “2nd” 가 표시되고 ◀CURSOR▶

Key를 사용하여 원하는 Data를 찾는다.

이때 1/1 or 1/3 Octave band screen에서는 2nd Key를 다시 누르면 2nd

표시가 사라지는데 이때 ◀CURSOR▶ Key를 사용하면 원하는 Point의

주파수와 측정값을 볼 수 있다.

④ 2nd Key를 누르면 LCD 좌측 상단의 “2nd” 표시가 사라진다.

⑤ RECALL Key를 누르면 Recall Mode가 해제되고 다시 MEMORY Key를

누르면 Memory Mode가 해제된다.

3. Data 자동 저장

자동 저장을 실행하려면 우선 Interval Time을 설정해 주어야 한다.

Interval Time 설정 방법은 다음과 같다.

① 2nd Key를 누른 다음 MEMORY Key를 누르면 LCD 상단에 P〔00:00:00〕

이 표시된다. MEMORY Key를 누를 때마다 설정 가능한 Interval Time이

표시된다. 설정 가능한 Interval Time은 다음과 같다.

0→1sec→3sec→10sec→30sec→1min→5min→8min→10min→15min→30min→

1hr→8hr→62.5ms

단, Interval Time을 0으로 설정하면 자동 저장이 실행되지 않는다.

ex) Interval Time을 1초로 설정한 경우 LCD 표시→ P〔00:00:01〕

② 2nd Key를 누르면 LCD 좌측 상단의 “2nd” 표시가 사라진다.

③ SLM/ 1/1/ 1/3 Key를 사용하여 SLM, 1/1 or 1/3 주파수 분석 Mode

Screen 중에서 하나를 선택한다.

④ MEAS TIME Key를 사용하여 측정할 시간을 설정한다.

설정 가능한 측정 시간은 다음과 같다.

1s→3s→10s→30s→1m→5m→8m→10m→15m→30m→1h→8h→24h

측정 시간은 LCD 상단 우측에 표시된다.

⑤ MEMORY Key를 누르면 Memory Mode가 되면서 LCD 상단에

“ꎉ〔****〕” 표시된다.

⑥ START/STOP Key를 누르면 Data 저장이 시작되면서 LCD 상단에

“ꎏAUTO” 와 “▶”가 표시된다.

※ 자동 저장 실행 중에는 어떠한 기능 변환도 되지 않는다.

⑦ 설정된 측정 시간이 경과되거나, Memory 용량이 다 채워지면 저장이 자동 종료되며 PAUSE/CONT 혹은 START/STOP Key를 누르면 임의로

저장을 종료시킬 수 있다.

⑧ 자동 저장된 Data들은 PC Download 방식에 의해서만 보관 출력할 수

있다.

4. Memory 삭제

① 기기의 Memory 용량이 다 채워지면 LCD 상단 우측에 “FULL”이 표시된다.

② Power를 Off 시키고 STORE 와 RECALL Key를 동시에 누른 상태에서

Power를 On 시키면 “All Memory are Erased!!”라는 Message가 표시되면서

기기의 모든 저장 Data가 삭제된다.