1. PH 온도 보상

정확한 PH 측정을 위해서는 측정 전 온도보상이 필요하며 수동 온도보상,

자동 온도보상, 두 가지 방법이 있다.

1) 수동 온도보상 방법

① □를 약 2초간 누르면 SETTING MODE가 된다.

② □를 눌러 온도 값 설정 항목으로 이동한다.

③ 온도 값은 0-100℃ 까지 설정 가능하며 □와 □를 이용하여 원하는

온도 값을 설정 후 □를 누르면 LCD에 입력한 온도 값이 표시된다.

2) 자동 온도보상 방법

① 온도 PROBE를 METER에 연결시킨다.

② PROBE를 시험할 용액에 담그면 LCD에 □ATC□가 표시된다.

2. CALIBRATION

1) PH CALIBRATION

METER와 전극을 구입 후 처음 사용시 또는 정확한 측정값을 얻기 위해서

CALIBRATION을 실시한다.

전극의 정확도가 크게 떨어지면 LCD에 □Err□이 표시된다.

① PH 전극을 METER에 연결한 후 POWER를 ON시키고 전극을 BUFFER

SOLUTION(PH7.00)에 담근다.

② 온도보상 방법을 선택한다.

③ 값이 안정될 때까지 몇 초간 기다린다.

④【3'S CAL】버튼을 약 3초간 누르면  CALIBRATION MODE가 된다.

⑤【PH】버튼을 누른다. 기본적으로 PH 7.000이 SETTING되어 있으나

그렇지 않을 경우  □와 □를 이용하여 PH 7.000이 되도록 한다.

⑥ □를 누른다.

⑦ 증류수에 전극을 헹군 다음 보푸라기가 없는 천이나 화장지로 물기를

빨아들인다.

⑧ 전극을 BUFFER SOLUTION(PH 4.010)에 담근다.

②∼⑦ 과정을 반복한다.

⑨【3'S CAL】버튼을 약 3초간 누르면 가장 최근의 CALIBRATION 날짜와

시간이 표시된다.

2) 온도 CALIBRATION

① 온도 PROBE를 METER에 연결한 후 0℃ ICE SOLUTION에 담근다.

②【3'S CAL】버튼을 약 3초간 누른 다음【℃】를 누른다.

③ □를 누른다.

3. 측정

1) PH, mV 측정

① PH 전극을 METER에 연결한 후 POWER를 ON 시킨다.

② 온도보상 방법을 결정 후 본문 □1. 온도보상 방법□을 참조하여 온도를

보상한다.

③ PH 전극을 시험할 용액에 담그면 LCD에 측정값이 표시되고 mV값을

보려면【mV】를 누른다.

④ PH 전극은 사용 후 항상 증류수로 헹구어 주는 것이 좋다.

2) 온도 측정

① 온도 PROBE를 METER에 연결시킨다.

②【℃】와【◁】를 눌러 온도 단위를 선택한다.

③ 시험할 용액에 온도 PROBE를 담근다.

4. AUTO DATA HOLD

측정 중【TEST10'S】를 누르면 LCD 좌측 상단에 □가 깜박인다.

측정값이 안정되면 □가 고정되고 측정값이 HOLDING 된다.

【TEST TOGGLE】을 누르면 다시 측정 상태가 된다.

5. DATA HOLD

측정 중【TEST TOGGLE】을 누르면 측정값이 HOLDING 된다.

6. DATA 저장

1∼99 개까지의 DATA를 MEMORY 시킬 수 있다.

측정 중【MEM】을 누를 때마다 1 개의 DATA가 저장된다.

연속으로 저장시키려면【MEM】을 약 2초간 누르면 되고 정지하려면

【MEM】을 한번 누른다.

7. DATA 불러내기

【READ】를 누르면 가장 최근에 저장된 DATA의 NO가 표시되고 □와 □

를 이용하여  DATA들을 볼 수 있다.

※연속으로 저장된 DATA들은 PC를 통하여 볼 수 있다.

8. 저장된 DATA 삭제

POWER OFF 시키고【MEM】을 누른 상태에서 다시 POWER를 ON 시키면

LCD에 □Clr□이 표시되면서 모든 DATA가 삭제된다.

9. SETTING MODE

1) 날짜와 시간 SETTING

① □를 약 2초간 누르면 SETTING MODE가 된다.

② □를 누를 때마다 연도, 월, 일, 시, 분, 초 순서로 커서가 이동되며

입력 값 변경은 □와 □를 이용한다.

③ □를 누르면 입력이 완료된다.

2) 온도 보상 값 SETTING

① □를 약 2초간 누르면 SETTING MODE가 된다.

② □를 눌러 온도 보상 값 SETTING 항목으로 이동한다.

원하는 온도 값을 □와 □를 이용하여 입력한다.

③ □를 누르면 입력이 완료된다.

3) INTERVAL TIME SETTING

① □를 약 2초간 누르면 SETTING MODE가 된다.

② □를 눌러 INTERVAL TIME SETTING 항목으로 이동한다.

원하는 INTERVAL TIME을 □와 □를 이용하여 입력한다.

③ □를 누르면 입력이 완료된다.

10. PH 전극의 유지 관리

① 건조한 상태에서의 보관은 피한다.

② 전극 TIP은 절대로 닦아서는 안되며 보푸라기 없는 천이나 티슈로

물기를 빨아낸다.

③ 가급적 유기 용액류의 측정은 피하되 측정 시 최대한 빨리 측정값을

읽은 후 전극을 증류수로 헹구어 주고 7.0 BUFFER SOLUTION에 약

2시간 정도 담가 놓아야 한다.

④ 전극에 OIL이 묻었을 경우 1:1의 물과 아세톤 용액으로 닦아주고

증류수로 헹군 다음 7.0 BUFFER SOLUTION에 약 2시간 정도 담가

둔다.

⑤ 기타 측정값이 부정확하거나 에러가 발생시 전극을 증류수로 닦아주고

7.0 BUFFER SOLUTION에 2시간 정도 담가 둔다.

⑥ 시험할 용액의 온도가 0-100℃를 넘는 경우는 측정을 삼가 한다.

11. DATALOGGER

영문 매뉴얼 12P-17P를 참조하여 SOFTWARE를 설치한다.

1) TIME SETTING

MAIN 화면에서 □TIME SET□을 클릭 하면 PC의 현재 시간이 METER로

입력된다.

2) SAMPLING TIME 설정

MAIN 화면에서 □SINGLE REC□을 클릭 하면 □MEMORY□ 창이 표시된다.

□SAMPLING□ 칸에 원하는 SAMPLING TIME을 입력하고 □SAMPLING□을

클릭 한다.

3) DATA 불러오기(PH METER∀PC)

① 1개씩 저장된 DATA

MAIN 화면에서 □SINGLE REC□을 클릭 하면 □MEMORY□ 창이 표시된다.

다시 □SINGLE RECORD□를 클릭 하면  DATA들이 표시된다.

② 연속으로 저장된 DATA

MAIN 화면에서 □MULTI REC□을 클릭 하면 □MEMORY□ 창이 표시된다.

DATA를 저장한 시작 시간대가 표시되고 원하는 시간대를 클릭 하면

DATA들이 표시된다.

③ METER의 DATA, PC에 저장하기

DATA 표시 창에서 □SAVE□를 클릭 한다. 원하는 FILE NAME과 확장명을

입력한 후 □SAVE□를 클릭 한다.

3) 측정값, PC로 바로 저장하기

① MAIN 화면에서 □SAVE AS□를 클릭 한다.

② 원하는 FILE NAME과 확장명을 입력 후 □SAVE□를 클릭 하면 MAIN

화면의 하단에 입력한 FILE NAME이 표시되면서 측정값이 바로 저장

된다.

③ RECORDING 진행 상황은 MAIN 화면 하단에 SAMPLING TIME과 함께

표시된다.

PH METER

TES-1380

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP