GRAPHIC RECORDER

DATALOGGER

TES-30

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 각부 명칭 및 기능

① ∀ DC200mV(입력), ℃/◁(출력), HIHI, DATE, 0선택 설정 기능.

② ∀ DC2V(입력), LUX/FC(출력), HI, TIME, 1/2/3변환 설정 기능.

③ ∀ AC200mV(입력), dB(출력), LOLO, START, 4/5/6변환 설정 기능.

④ ∀ AC2V(입력), %RH(출력), LO, STOP, 7/8/9변환 설정 기능.

⑤ ∀ DC20mA(입력), AC/DCA(출력), G/T(프린팅TYPE), INTV(소수점이동)

설정 기능

⑥ ∀ 약 3초 누르면 SETTING MODE(LCD 좌측상단에 SET표시)가 되고

환경설정 후 한번 누르면 SETTING이 완료되고 □SET□표시가 사라진다.

⑦ ∀ 일반 MODE에서는 프린터용지 배출기능, SETTING MODE에서는 입력             RANGE 설정 기능.

⑧ ∀ 일반 MODE에서는 MAX/MIN 선택기능, SETTING MODE에서는 출력         UNIT 설정 기능.

⑨ ∀ 일반 MODE시 한번 눌렀다 놓으면 순간인쇄, 약 3초간 눌렀다 놓으면    연속인쇄. SETTING MODE에서는 시간조정 기능.

⑩ ∀ 일반 MODE시 한번 눌렀다 놓으면 순간기록, 약 3초간 눌렀다 놓으면    연속기록. SETTING MODE에서는 ALARM 기능.

⑪ ∀ POWER ON/OFF

⑫ ∀ COM단자

⑬ ∀ V단자

⑭ ∀ mA단자

⑮ ∀ LCD

□ ∀ PRINTER

□ ∀ PAPER 용기

□ ∀ RS-232 출력단자

□ ∀ 인쇄용지 수동 배출장치

□ ∀ DC 9V ADAPTOR 단자

Ⅱ METER 조작법

1. ACV, DCV, DCA(입력단위) 설정 방법

* 입력 RANGE 설정은 아래의 수동방식과 PC를 통한 자동 설정방식

두 가지가 있다.

* RANGE가 잘못 설정되면 출력이 되지 않는다.

1) ACV 2V :        Press⑥(3초간)→⑦→④→⑦→⑥ 완료

2) ACV 200mV :    Press⑥(3초간)→⑦→③→⑦→⑥ 완료

3) DCV 2V :        Press⑥(3초간)→⑦→②→⑦→⑥ 완료

4) DCV 200mV :    Press⑥(3초간)→⑦→①→⑦→⑥ 완료

5) DCA20mA :      Press⑥(3초간)→⑦→⑤→⑦→⑥ 완료

2. UNIT(출력단위) 설정 방법

1) ℃/◁ :         Press⑥(3초간)→⑧→①(℃/◁변환)→⑧→⑥ 완료

2) LUX/FC :       Press⑥(3초간)→⑧→②(LUX/FC변환)→⑧→⑥ 완료

3) dB :            Press⑥(3초간)→⑧→③→⑧→⑥ 완료

4) %RH :          Press⑥(3초간)→⑧→④→⑧→⑥ 완료

5) AC/DC A :     Press⑥(3초간)→⑧→⑤(AC/DC변환)→⑧→⑥ 완료

* UNIT 설정 후 해당 METER와의 DIGIT가 일치하지 않으면 본문 9항의       □소수점이동□을 실행한다.

3. ALARM 설정

1) HIHI ALARM

PRESS⑥(3초간)→⑩→①→설정치입력→SHIFT POINT를 □ALARM□에 SET→   ⑩→⑥ 완료

2) HI ALARM

PRESS⑥(3초간)→⑩→②→설정치입력→SHIFT POINT를□ALARM□에SET→

⑩→⑥ 완료

3) LOLO ALARM

PRESS⑥(3초간)→⑩→③→설정치입력→SHIFT POINT를 □ALARM□에SET→

⑩→⑥ 완료

4) LO ALARM

PRESS⑥(3초간)→⑩→④→설정치입력→SHIFT POINT를 □ALARM□에SET→

⑩→⑥ 완료

5) HI-LO 동시설정

PRESS⑥(3초간)→⑩→②→설정치입력(HI)→SHIFT POINT를□ALARM□에SET

→⑩→⑩→④→설정치입력(LO)→SHIFT POINT를 □ALARM□에SET→

⑩→⑥ 완료

6) HI-HIHI-LO-LOLO 동시 설정

과정은 5)항과 동일하나, 각 구간 설정 후 ⑩을 한번씩 더 눌러준다.

* ALARM BELL 소리해제 ∀ ⑥을 한번 누른다.

ex) ALARM 설정

LOLO         LO  ←       NORMAL RANGE      →    HI           HIHI

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-10℃          0℃          10℃          20℃          30℃          40℃

30℃이상일 때 LCD에 □HI□표시&ALARM

40℃이상일 때 LCD에 □HIHI□표시&ALARM

0℃이하일 때 LCD에 □LO□표시&ALARM

-10℃이하일 때 LCD에 □LOLO□표시&ALARM

4. DATE, TIME 설정

1) DATE: PRESS⑥(3초간)→⑨→①→날짜입력→⑨→⑥ 완료

2) TIME: PRESS⑥(3초간)→⑨→②→시간입력→⑨→⑥ 완료

5. RECORD/PRINT START, STOP TIME. INTERVAL TIME 설정

1) RECORD/PRINT START TIME 설정

PRESS⑥(3초간)→②→PRINT/REC선택→⑨→③→시간입력→⑨→⑥ 완료

* 기능이 설정되면 LCD좌측에 PRINT or REC or PRINT/REC이 깜박인다.

2) RECORD/PRINT STOP TIME 설정

PRESS⑥(3초간)→②→PRINT/REC선택→⑨→④→시간입력→⑨→⑥ 완료

* 기능이 설정되면 LCD좌측에 PRINT or REC or PRINT/REC이 깜박인다.

3) RECORD/PRINT 자동 START/STOP TIME 설정

PRESS⑥(3초간)→②→PRINT/REC선택→⑨→③→시간입력→⑨→⑨→④→   시간입력→⑨→⑥ 완료

* 기능이 설정되면 LCD좌측에 PRINT or REC or PRINT/REC이 깜박인다.

4) INTERVAL TIME 설정

PRESS⑥(3초간)→⑨→⑤→시간입력→⑨→⑥ 완료

6. PRINTER TYPE 설정

PRESS⑥(3초간)→⑩→⑤→G/T변환→⑥ 완료

G: GRAPHIC        T: TIME(LIST)

7. RECORD 삭제(DATALOGGER에 저장된 모든 기록이 삭제됨)

PRESS ⑩ ／ ⑪

8. PRINT/REC START·STOP, INTERVAL, ALARM 기능해제

1) PRINT/REC START·STOP, INTERVAL 기능 해제

PRESS⑥(3초간)→③→⑥ 완료

2) ALARM 기능 해제

PRESS⑥(3초간)→④→⑥ 완료

9. 소수점 이동

PRESS⑥(3초간)→⑤→소수점이동→⑥ 완료

10. RECORD/PRINT 동시 설정

PRESS⑥(3초간)→②→RECORD/PRINT설정→⑥ 완료

11. SYSTEM RESET       : Press ⑥／⑪

12. RECORD/PRINT START, STOP 방법

1) START

① 일반 MODE일 때

⑨(PRINT) or ⑩(RECORD)을 3초간 누른다.

② SETTING MODE일 때

②를 눌러 RECORD or PRINT를 선택한후 ⑥을 누른다.

2) STOP

① 일반 MODE일 때

⑨(PRINT) or ⑩(RECORD)을 3초간 누른다.

② SETTING MODE일 때

설정된 STOP TIME에 자동으로 정지된다.

Ⅲ SOFTWARE 운용

1. DATA 저장하기와 FILE 열기

1) PC에 저장하기

① MAIN MANU에서 □FILE□클릭, □SAVE AS□선택한 후 다시 File에서        □START RECORDING□ 선택하면 화면중간에 RECORD 숫자들이 표시된다.

② □START RECORDING□을 누르면 RECORDING이 중지되며 □OPEN FILE□      을 선택한 후 FILE NAME을 입력한다.

2) DATALOGGER에 저장하기

① PANEL 하단의 □REC□을 클릭하면 RECORDING이 시작되며 한번 더 클릭     하면 중지되고, DATA는 DATALOGGER에 자동으로 저장된다.

② PANEL 하단의 □rec□을 클릭하면 클릭한 순간의 DATA만 저장된다.

* PRINT를 실행시키려면 마찬가지로 □PRT□, □prt□를 클릭한다.

3) DATA 불러내기

① MAIN MANU에서 □OPTION□을 선택, □MEMORY□를 클릭 한 후

□NUMBERS of SETS□을 클릭 하면 RECORDED SET(기록횟수)가 표시되며

□TIME of SETS□을 클릭 하면 각 기록의 START TIME이 표시된다.

② 원하는 REC NO를 클릭 하면 해당 RECORD의 DATA量이 □NUMBER of       RECORDS□에 표시되며 □SHOW DATA□를 클릭 하면 해당 DATA들을

화면에 보여준다.

③ 인쇄를 원하면 □FILE□의 □PRINT□를 선택한다.

2. SAMPLING TIME 재설정

1) PC SAMPLING TIME

□DISPLAY□를 선택한 후 □PC SAMPLING□을 클릭, 원하는 SAMPLING TIME   을 입력한다.

2) METER SAMPLING TIME

MAIN MANU의 □OPTION□을 클릭, □SETUP□선택.

□CLOCK□을 선택하고 원하는 INTERVAL TIME을 입력한다.

3. RS-232를 통해 METER와 TES-30 연결하기

1) TES METERS

① □OPTION□을 클릭 한 후 □SETUP□을 선택, 연결할 METER를 선택한다.

② RECORDING CABLE(TL-37)과 TES METER 연결법.

M O D E L	DC INPUT	AC INPUT	비 고
TES-1300 TES-1303 TES-1332 TES-1334	붉은색 Lead∀V 검은색 Lead∀COM
TES-1350A	흰 색 Lead∀V 검은색 Lead∀COM	검은색Lead∀V 흰 색Lead∀COM
TES-1352A	흰 색 Lead∀V 검은색 Lead∀COM	검은색Lead∀V 흰 색Lead∀COM
TES-1360	붉은색 Lead∀V 검은색 Lead∀COM	검은색Lead∀V 흰 색Lead∀COM

2) TES 제품外 METERS

a.□OPTION□을 클릭, □SETUP□에서 □RANGE□를 선택하여 해당되는 입력        RANGE를 설정한다.

b. 다시 □SETUP□에서 □UNIT□을 클릭, 해당 출력단위를 설정한다.

4. ALARM

□OPTION□에서 □SETUP□을 클릭, 다시 □ALARM□을 선택하여 설정 한 후      □UPDATE□를 클릭.

※ TES-30의 기타 일반적인 사양은 영문메뉴얼을 참조하기 바랍니다.